## Zusammenfassung
Bezeichnung | Nummer | rel. Messabweichung [%] | abs. Messabweichung [Einheit] | Mediumbedingung | Umgebungsbedingung | Quelle
Widerstandsthermometer Pt100 | BT106, BT107 |  | +/-0,55K |  |  | DIN 43760
Mantelthermoelement Typ K | alle BT außer BT106, BT107 | 0.4 | 1,5°C |  |  | https://www.electronic-sensor.de/technische-informationen/thermoelemente-iec-584-3
Druckmessumformer DMP 331P | BP101-BP103 | 0.35 |  | -40 ... 300 °C | -40 ... 85 °C | https://www.bdsensors.de/fileadmin/user_upload/Download/Datenblaetter_datasheets/DB_DMP331P_D.pdf
Promass 83F | BF101 | 0.1 |  | -50 ... +200 °C | -20 … +60 °C | https://portal.endress.com/wa001/dla/5000275/1921/000/03/TI00101DEN_1417.pdf
Promass 83F, Stromausgang | BF101 | ±0.05 %
Prowirl F200, Massefluss | BF102 | < 1,8 % |  |  |  | https://bdih-download.endress.com/files/DLA/005056A500261EDAACC5E2E904514A1C/TI01333DDE_0420.pdf
Prowirl F200, Stromausgang | BF102 |  | ±10 μA
Prowirl F200, Dampfqualität | BQ101 | N/V | N/V
VegaPuls C23, bei Referenzbedingungen | BL201 |  | <=2mm | - | +18 … +30 °C | https://www.vega.com/api/sitecore/DocumentDownload/Handler?documentContainerId=1006658&languageId=1&fileExtension=pdf&softwareVersion=&documentGroupId=58347&version=18-01-2023
VegaPuls C23, Temperaturdrift - Digitalwert | BL202 |  | < 3 mm/10 K, max. 5 mm | - | -40 ... +80 °C
VegaPuls C23, Temperaturdrift - Stromausgang | BL203 |  | < 0,03 %/10 K; max 0,3% | - | -40 ... +80 °C

## ADC-Wandler
| 6ES7531-7KF00-0AB0 | 6ES7531-7PF00-0AB0
Spannung | 0.3% | 0.1%
Strom | 0.3% | N/A
Widerstand | 0.3% | 0.1%
Widerstandsthermometer, Pt100 Standard | +/-1,5K | +/-1K
Thermoelement, Typ K | +/-2,4K | +/-2K

## Coriolis-Massflow
| Test 2 | Test 3 | Test 4
Zeit [s] | 54.91 | 59.8 | 89.05
Masse [kg] | 5.78 | 6.299 | 4.483
Massenfluss errechnet [kg/h] | 378.9474 | 379.204 | 181.233
Fehler [%] | -0.93267 | -1.0122 | -0.022141
Herstellerangabe Fehler [%] | +/-0,1 | +/-0,1 | +/-0,1
Massenfluss Coriolis [kg/h] | 375.4131 | 375.3655 | 181.1929
| 374.656 | 373.752 | 181.17
| 375.072 | 374.114 | 180.99
| 375.235 | 374.584 | 180.971
| 375.398 | 374.711 | 180.881
| 375.235 | 375.398 | 180.754
| 375.398 | 375.398 | 180.646
| 375.615 | 375.561 | 180.736
| 375.326 | 375.47 | 180.809
| 374.964 | 375.235 | 180.953
| 375.326 | 374.855 | 181.044
| 375.723 | 375 | 180.971
| 376.049 | 375.271 | 180.953
| 375.922 | 374.421 | 181.062
| 376.049 | 374.494 | 181.062
| 376.302 | 374.946 | 181.17
| 375.85 | 374.819 | 181.243
| 375.253 | 374.476 | 181.279
| 375.524 | 374.765 | 181.189
| 375.796 | 374.656 | 181.098
| 376.013 | 374.891 | 181.062
| 376.067 | 375 | 181.044
| 376.049 | 374.819 | 181.116
| 375.868 | 374.891 | 181.189
| 375.94 | 374.873 | 181.098
| 375.995 | 374.946 | 181.044
| 375.145 | 374.711 | 180.899
| 375.271 | 375.036 | 180.935
| 375.687 | 375.452 | 181.044
| 375.868 | 375.76 | 181.116
| 375.796 | 376.085 | 181.17
| 375.687 | 375.488 | 181.243
| 375.181 | 375.76 | 181.261
| 375.109 | 376.085 | 181.351
| 375.38 | 375.344 | 181.478
| 374.873 | 375 | 181.478
| 373.951 | 375.452 | 181.243
| 374.096 | 375.85 | 181.026
| 374.656 | 376.212 | 180.881
| 375.072 | 376.121 | 180.899
| 375.072 | 375.705 | 180.899
| 375.036 | 375.452 | 180.881
| 374.964 | 375.47 | 180.899
| 374.295 | 375.705 | 181.026
| 374.638 | 375.235 | 181.026
| 375.38 | 375.235 | 181.279
| 375.796 | 375.832 | 181.333
| 375.76 | 376.212 | 181.333
| 375.796 | 376.049 | 181.351
| 375.669 | 375.85 | 181.387
| 375.253 | 375.633 | 181.387
| 375.615 | 375.615 | 181.387
| 375.163 | 375.705 | 181.333
| 375.326 | 375.977 | 181.333
| 375.669 | 376.248 | 181.351
| 375.832 | 376.374 | 181.333
| 375.47 | 375.633 | 181.044
|  | 375.38 | 181.026
|  | 375.76 | 180.899
|  | 375.904 | 181.189
|  | 376.302 | 181.207
|  | 376.32 | 181.207
181.351
181.478
181.659
181.641
181.586
181.568
181.387
181.261
181.134
181.026
180.99
181.116
181.134
181.333
181.333
181.315
181.279
181.333
181.496
181.586
181.496
181.514
181.406
181.387
181.333
181.351
181.406
181.387
181.406

## Prowirl F200
| 170°C | 130° | 100°C | Test:20°
Re1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Re2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
μ | 14.7 | 13.42 | 12.26 | 1001.6 | μPa*s
ρ | 4.161 | 1.3914 | 0.5903 | 998.2 | kg/m^3
Di | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | mm
Massenstrom Nominell | 100 | 165 |  |  | kg/h
Volumentrsom Nominell | 0.0066757 | 0.03294 |  |  | m^3/s
| 14.3945 | 71.0276 |  |  | m/s
| 5.0499 | 4.6102 | 4.2117 | 344.0828 | kg/h
Volumenstrom nach Re2 | 10.0999 | 9.2204 | 8.4234 | 688.1656 | kg/h
Messwertabweichung m_dot | <2 | <2 |  |  | %
Messwertabweichung T | <1 | <1 |  |  | °C
Messwertabweichung p | 0.5 | 0.5 |  |  | %
Ausgangsgenauigkeit Stromausgang | 10 |  |  |  | μA